多功能牵引床采购需求

技术参数：

1.电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz

2.额定输入功率：240VA

3.腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10%

★4.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%

5.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

6.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

★7.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为±30s

★8.颈椎牵引力：0～300N（0～30kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～300N时，允差为±20%

9.颈椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

10.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10%

11.颈椎牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

★12.颈椎牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为允差为±30s

13.牵引床腰部加热温度：55℃，允差±3℃

★14.牵引床的腰椎纵向牵引速度：7mm±2mm/s

15.床面额定承载：1500N

16.熔断器：F3AL250V，Φ5×20mm；F8AL250V，Φ5×20mm

17.外观尺寸：2450×600×2200mm

18.腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制，双机双牵，可单独使用或同时使用

19.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能

20.颈椎牵引力具备正向和负向自动补偿功能

21.微电脑控制智能颈腰椎二维牵引床

- 22.智能数字显示时间、牵引力

23.具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯式牵引等八种牵引方式

24.上身床面可以气动升降，增加了成角牵引功能（上成角0°～﹢30°任意可调，允差±2°）

25.具有手动应急放松安全保护功能

26.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化

27.牵引床具有232电脑通讯接口装置，可以连接电脑进行操作

- 28.具有病历档案的存储功能，存储数量为20例

29.牵引床的腋窝受力杆长度可逐级调节，调节杆的总长为60㎝±2㎝，每级调节距离为4㎝±1㎝ ，总调节距离不小于10㎝±1㎝

30. 腋窝受力杆承受400N±40N拉力,持续牵拉30min，应无松动和变形

31. 牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)。

以上参数需满足