多功能牵引床采购需求

技术参数：

1.电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz

2.额定输入功率：240VA

3.腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10%

★4.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%

5.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

6.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

★7.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为±30s

★8.颈椎牵引力：0～300N（0～30kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～300N时，允差为±20%

9.颈椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s

10.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10%

11.颈椎牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s

★12.颈椎牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为允差为±30s

13.牵引床腰部加热温度：55℃，允差±3℃

★14.牵引床的腰椎纵向牵引速度：7mm±2mm/s

15.床面额定承载：1500N

16.熔断器：F3AL250V，Φ5×20mm；F8AL250V，Φ5×20mm

17.外观尺寸：2450×600×2200mm

18.腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制，双机双牵，可单独使用或同时使用

19.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能

20.颈椎牵引力具备正向和负向自动补偿功能

21.微电脑控制智能颈腰椎二维牵引床

22.智能数字显示时间、牵引力

23.具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯式牵引等八种牵引方式

24.上身床面可以气动升降，增加了成角牵引功能（上成角0°～﹢30°任意可调，允差±2°）

25.具有手动应急放松安全保护功能

26.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化

27.牵引床具有232电脑通讯接口装置，可以连接电脑进行操作

28.具有病历档案的存储功能，存储数量为20例

29.牵引床的腋窝受力杆长度可逐级调节，调节杆的总长为60㎝±2㎝，每级调节距离为4㎝±1㎝ ，总调节距离不小于10㎝±1㎝

30. 腋窝受力杆承受400N±40N拉力,持续牵拉30min，应无松动和变形

31. 牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)。

以上参数需满足

心电图诊断仪采购需求

技术参数：

- 同步12 导联自动采集、测量、分析和记录，支持 9 导联模式

- *产品重量：≤4kg

- *≥7寸IPS屏显示，标配触摸屏

- *实体键盘，标准电脑键盘设计，同时有一键快捷操作

- 接口设计：USB 接口、网口

- 采样率：16000Hz

- A/D 转换精度:24 位

- *频响范围：0.01～280Hz

- *起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0ms

- 测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数

- *记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, 10/5mm/mV， 40mm/mV，AGC ±5%

- 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）

- 支持外接PCL 5c, PLC 6, PCL 5e协议的USB激光打印机

- *内置热敏打印，支持同步12道波形打印

- *支持 U 盘存储，主机内部存储 1000 例病例

- 信息录入：支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、鼠标

- *支持有线、5G/2.4G WIFI通讯，传输数据

- 支持 PDF、FDA-XML、DICOM、SCP、HL7 等国际标准协议文件的输出，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接

- *支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取、记录上传、报告下载等，实现心电图远程诊断

- *数据上传支持ftp、http、Dicomworklist（选配）三种数据传输方式（提供产品界面截图证明）

- 电源输入: a.c.100V-240V，50Hz/60Hz，0.9A-0.4A；直流电源：≥2200mAh 锂电池，电池工作时间≥3小时

- *工作模式支持自动、手动、节律，支持选配向量&心室晚电位、药物试验、心率变异多种工作模式

以上参数需满足

中频药物导入治疗仪采购需求

技术参数：

1、5英寸彩色液晶触摸显示屏;

2、★手持便携式，可随意组合。

3、★双通道输出，具有脉冲输出及超声输出，可单独控制，输出治疗头具有相关证书。

4、治疗强度:0~99共100级连续可调，步长为1。

5、最大输出电流:≤100mA (r.m.s)。

6、最大输入功率:36VAo

7、基波波形:方波，频率4000Hz±10%，最大幅度为50V±20%。

9、直流分量:非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。导入模式下治疗仪在最

8、调制信号波形:方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波。

大输出时，直流分里小于20V。

10、工作模式:导入、按摩、导入按摩。11、处方选择:20种处方可供选择。

★13、治疗时间:电疗:1min~60min连续可调，步长1min，定时误差:±1mino超声:1min~30min连续可调，步长1min，定时误差:±1mino

14、连续工作时间:≥4h。

15、中频脉冲频率:4000Hz±10%。

16、超声参数:

工作频率:100kHz±10%。

b.导入输出功率:80mW±20%。

c.有效声强:不大于3.0%/cm2。

17、电源参数:AC 220V±10%,50Hz±1Hzo

18、计次功能:自动识别计次卡,读取使用次数，读取成功时,治疗仪发出蜂鸣声，进行提示。★19、具有WIFI数据接口;

20、安全类型:II类BF型;

21、绑带、电极片、超声治疗固定贴为已注册或备案的医疗器械产品。

22、本产品取得计算机软件著作权:

以上参数需满足

温热电针综合治疗仪采购需求

技术参数：

微电脑控制，液晶显示，四路脉冲温针输出;六种波形自由选取;频率和脉宽非连续可调;每路输出脉冲强度单独可调;治疗时间10~60min，级差5min，达到治疗时间有蜂鸣音提示，输出停止;具有开短路报警和输出闭锁功能。

以上参数需满足

TDP电磁波（红外线）采购需求

技术参数：

- 型式：立式单头，倾倒可自动断电

- 灯头直径（mm）：220

- 照射板直径（mm)：Φ166

- 定时器型式：金属机械定时器，耐用精确

- 定时器时间范围：0min～60min、长通

- 加热方式：红外灯加热（无需长时间预热）

- 灯头连接：采用铝接头（转头带有自动锁扣，转动无需松紧旋钮）

- 支撑系统：采用一体式高端支臂，有效防止螺丝松动，避免断管夹线。

- 防烫灯头：新型耐高温防烫材质（非金属材质网罩），不小心接触皮肤不会烫伤。

- 底座：塑胶加重6kg底座，厚重稳定，带2寸静音轮，带滑轮锁。

- 波谱范围：2μm～25μm

- 额定功率：250W

- 活动臂水平伸缩范围（mm）：0～850

- 灯头回转角度：360°

- 活动臂上下活动范围（mm）：0-1100

- 照射头俯仰角度：270°

- 电源：AC 220V 50Hz

- 工作方法：连续运行方式

- 使用方式：非接触式

- 治疗板使用寿命:≥1000小时

- 加热器使用寿命：≥2000小时

- 辐射板的表面温度平均值为280℃±10%

使用环境条件：

1. 温度：0℃～40℃

2. 相对湿度 ： ≤85%；

3. 大气压力：700hPa～1060hPa

以上参数需满足